Оптимизация условий измерения МАСС-СПЕКТРОМЕТРИческого 
С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ аналитического сигнала 
при использовании ПРИБОРа С МАГНИТНЫм СЕКТОРОМ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ: определение ПРИМЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В ГЕЛОГИЧЕСКИХ ПРОБАХ

Смирнова Е.В., Ложкин В.И., Мысовская И.Н.

Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск. e-mail: smirn@igc.irk.ru

Метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) был разработан в 1980 годах специально  для анализа геологических проб. К настоящему 
времени – это  наиболее эффективный высокочувствительный метод анализа, позволяющий одновременно определять почти все химические элементы с низкими пределами обнаружения (ПО) и широким диапазоном концентраций до 8-9 порядков в рамках одного измерения. Несмотря на то, что твердые пробы, газы и жидкости могут быть анализированы с помощью ИСП-МС, наиболее низкие ПО наблюдаются при введении в плазму растворов проб. Требования к обеспечению качества анализа включают аспекты пробоподготовки,  калибровки, минимизации интерференций и матричного эффекта, а также «чистоты» реагентов и лабораторного  оборудования.

Современные методы ИСП-МС анализа используют масс-спектрометры (МС) квадрупольные или с магнитным сектором высокого разрешения. Преимуществами квадрупольных ИСП-МС является более низкая коммерческая стоимость, высокая скорость анализа, возможность автоматизации и несложность в обслуживании прибора. В то же время пределы обнаружения для них на 2-3 порядка величины выше [Linge, Jarvis, 2009] и недостаточны для определения примесных элементов в таких типах горных пород, как ультраосновные, кварциты, известняки,  сподуменовые пегматиты и другие, требующие для анализа величин ПО на уровне нг/г. Для анализа подобных пород, а также некоторых минералов, предпочтительнее использовать ИСП-МС приборы с магнитным сектором. Наряду с чрезвычайно низкими пределами обнаружения они дают возможность практически полностью исключить интерференции за счет регистрации ИСП-МС сигнала в режимах среднего и высокого масс разрешений, предусмотренных в приборе.

Задача настоящей работы состояла в исследовании аналитических возможностей высокочувствительного МС прибора ELEMENT2 (Finnigan MAT, Germany) с целью их эффективного использования при разработке методики, позволяющей определять следовые и ультраследовые содержания таких важных для геохимии элементов, как редкоземельные (РЗЭ), высокозарядные (Nb, Ta, Zr, Hf, Th, U, Y и Sc), Rb, Sr, Ba и некоторые другие. В связи с этим необходимо  было оценить во всех трех режимах масс разрешения (R) – низкого  LR (Little), среднего  MR (Medium) и высокого  HR (High) – следующие характеристики: уровень основных интерференций, стабильность ИСП-МС сигнала в течение всего дня измерений, возможные проявления матричных эффектов, пределы обнаружения и на этой основе выбрать оптимальные режимы прибора.

Экспериментальная часть.

Экспериментальные исследования выполняли на масс-спектрометре высокого разрешения ELEMENT2 с использованием заземляющего электрода. Операционные параметры – стандартные для этого МС. Чувствительность ИСП-МС сигнала в LR составляет 1 000 000 имп./с на 1 нг/мл In. В режимах MR и HR  она существенно уменьшается (соответственно в 20 и ~ 90 раз). Разрешение (M/∆M) при LR , MR и HR  равно 300, 4000, 10000,  где M – массовое число изотопа, ∆M – разность массовых чисел между двумя соседними пиками. Для сравнения: квадрупольные масс-спектрометры по разрешающей способности соответствуют низкому разрешению − LR, и имеют ниже чувствительность: ~ 50 000 имп./с на 1 нг/мл In (что приблизительно соответствует режиму MR). Внутренний стандарт – 103Rh (2 нг/мл). Используемые для экспериментов растворы готовили путем последовательного разбавления сертифицированных многоэлементных растворов (Spex, США.) Кислотность растворов – 2-3% HNO3. В работе  использовали воду, очищенную с помощью аппарата Millipore-ELIX-3 (Millipore SA, Франция). Другие детали пробоподготовки, в том числе процедуры разложения стандартных образцов (СО), описаны нами в работе [Smirnova, 2003].

Изотопы, спектральные помехи и выбор разрешения

- Таблица 1.

- Основные наложения на предпочтительные изотопы определяемых элементов

- (в скобках даны требуемые режимы разрешения по массам  MR или HR).

Примечание. A – природная изотопная распространенность (%).

| m/z | Элемент (А, %) | Основные наложения |
| --- | --- | --- |
| 45 | Sc (100) | 29Si16O (MR),90Zr++ (>HR) |
| 85 | Rb (72.17) | 48Ti37Cl (>HR), 50Ti35Cl (>HR), 50Cr35Cl (>HR), 49Ti36Ar (>HR), 45Sc40Ar (>HR) |
| 86 | Sr (9.86) Kr (17.37) | 40Ca37Cl (HR), 42Ca35Cl (>HR) |
| 88 | Sr (82.58) | 72Ge16O (HR), 48Ti40Ar (>HR), 51V37Cl 52 (>HR), 52Cr36Ar (>HR) |
| 89 | Y (100) | 73Ge16O (HR), 49Ti40Ar (>HR), 54Fe35Cl (>HR), 88Sr1H (>HR) |
| 90 | Zr (51.45) | 74Ge16O (HR), 54Fe36Ar (>HR), 55Mn35Cl (>HR), 50Ti40Ar (>HR), 50Cr40Ar (>HR) |
| 93 | Nb (100) | 57Fe36Ar (>HR), 56Fe37Cl (>HR), 58Ni35Cl, (>HR), 53Cr40Ar (>HR) |
| 135 | Ba (6.592) | 95Mo40Ar (MR) |
| 138 | Ba (71.7) La (0.09) Ce (0.25) | 122Sn16O (>HR) |
| 151 | Eu (47.82) | 135Ba16O (HR) |
| 157 158 160 | Gd (15.68) Gd (24.87) Gd (21.90) | 141Pr16O (HR) 158Dy (>HR), 142Ce16O (HR), 142Nd16O (HR) 160Dy (>HR), 144Nd16O (HR),144Sm16O (HR) |
| 159 | Tb 100.0 | 143Nd16O (HR) |
| 162 163 | Dy 25.53 Dy 24.97 | 146Nd16O (HR) 147Sm16O (HR) |
| 165 | Ho 100.0 | 149Sm16O (HR) |
| 166 167 | Er 33.41 Er 22.94 | 150Nd16O (>HR), 150Sm16O (HR) 151Eu16O (HR) |
| 169 | Tm 100.0 | 153Eu16O (HR) |
| 172 173 | Yb 21.82 Yb 16.13 | 156Gd16O (HR) 157Gd16O (HR) |
| 175 | Lu 97.41 | 59Tb16O (HR) |
| 178 | Hf (27.14) | 138Ba40Ar (MR), 162Dy16O (MR) |
| 181 | Ta (99.99) | 141Pr40Ar (MR) |

Одним из существенных ограничений ИСП-МС метода являются спектральные помехи (интерференции), вызванные присутствием в плазме ионов, имеющих те же значения m/z (отношение массы иона к его заряду), что и определяемый элемент (аналит). Наложения масс-спектров одно- или двухзарядных ионов различных элементов и/или их полиатомных ионов на спектры изотопов аналитов могут давать существенные систематические погрешности (завышение результатов анализа) и приводить к ухудшению пределов обнаружения.

К настоящему времени благодаря многочисленным исследованиям разных авторов обозначен круг приоритетных изотопов для определения всех элементов, однако, даже они имеют существенные интерференции. В табл. 1. приведены основные спектральные наложения ионов мешающих компонент на аналитические изотопы элементов: Sc, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Ba, РЗЭ, Hf и Ta (не даны изотопы 139La, 140Ce, 141Pr, 143, 146Nd, 147, 149Sm, 232Th и 238U – практически свободные от интерференций). Видно, что для большинства изотопов исследуемых элементов необходимо высокое разрешение, однако, в режиме HR чувствительность ИСП-МС сигнала существенно уменьшается по сравнению с MR –интенсивность определяемого элемента при следовых и ультраследовых содержаниях становится близка к фону. Кроме того, некоторые интерференции не значимы при низких содержаниях мешающих компонент. Поэтому на практике оптимальный режим разрешения обычно выбирается индивидуально в зависимости от соотношений концентраций мешающего и определяемого элементов.

Стабильность аналитического сигнала.

На рис.1 показан дрейф в MR и  HR нормализованной интенсивности (Iизотоп/IRh) через каждые 30 мин в течение трех часов при измерении СО JGb-1 (автоклавное разложение, фактор разбавления – 2000 раз).

Рис 1. Временной дрейф в режимах MR и HR относительной интенсивности (Iизотоп/IRh) некоторых изотопов  РЗЭ для раствора JGb-1. Значения интенсивностей каждого изотопа нормализованы к их средней величине.

Как видно из рис. 1, стабильность нормализованной интенсивности, определенная как (Iизотоп/IRh)/ (Iизотоп/IRh)средн, в HR хуже, чем в MR, поэтому в рутинном анализе высокое масс разрешение следует использовать только в случаях значительных интерференций.

Матричный эффект

Макрокомпоненты проб, такие, как K, Na, Ca, Mg и некоторые другие, могут влиять на ИСП-МС  интенсивность примесных элементов (так называемый матричный эффект). В настоящей  работе  на  примере  стандартного  образца  гранита СГ-4, имеющего содержание K + Na ~9%, испытано влияние щелочей на величину аналитического сигнала в зависимости от их концентрации в растворе.  Химическая подготовка образца СГ-4 выполнялась в открытых системах (кислоты HF-HNO3-HClO4) с первоначальным фактором разбавления  (ФР) = 600. Путем последовательного разведения раствора деионизованной водой величина ФР возрастала в ряду – 800, 1500, 5000 и 10000 раз. Очевидно, при (ФР) = 10000, когда  концентрация  K + Na составляет всего  ~9 мкг/г, матричный эффект не должен проявляться: найденное содержание примесных элементов в пределах погрешности соответствует аттестованному значению.

Рис.2 Интенсивности (I/IRh), как отношение к (I/IRh)ФР=10000, изотопов некоторых элементов при среднем MR и высоком HR разрешениях: ФР = 600, 800, 1500,

5000 и 10000.

Из рис. 2 видно: по сравнению с контрольным измерением (ФР=10000) при регистрации в режиме MR происходит занижение интенсивности – более существенное для изотопов с низкими массами, в то же время для  HR наблюдается как увеличение, так и уменьшение интенсивности. Однако, в обоих случаях эти отклонения I/IФР=10000 не превышают ±20% (немногим больше лишь в MR для 139La и 141Ce при ФР=600). Оптимальным является разбавление раствора в 5000 раз для MR и в 1500 раз для HR.

Пределы обнаружения

В табл. 2, в качестве примера, представлены пределы обнаружения (ПО), оцененные по 3σ критерию, при разложении образцов в автоклаве (ФР=2000). Там же приведены аттестованные содержания мкг/г в стандартном образце перидотита JP-1. Как следует из этой таблицы, величины ПО даже в HR достаточны для анализа ультраосновных пород.

Таблица 2. Пределы обнаружении при автоклавном разложении

| Выводы. Элемент (изотоп) | Содержание в JP-1, мкг/г | ПО, мкг/г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LR | MR | HR |
| 141Pr | 0.0089 | 0.0009 | 0.0020 | не изм. |
| 151Eu | 0.0025 | 0.0006 | 0.0019 | 0.0021 |
| 157Gd | 0.0096 | 0.0012 | 0.0038 | 0.0074 |
| 159Tb | 0.0021 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0010 |
| 163Dy | 0.018 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0033 |
| 165Ho | 0.0036 | 0.0004 | 0.0010 | не изм. |
| 169Tm | 0.0024 | 0.0005 | 0.0007 | не изм. |
| 172Yb | 0.021 | 0.0008 | 0.0025 | 0.0036 |
| 178Hf | 0.13 | 0.003 | 0.006 | 0.007 |
| 238U | 0.012 | 0.0013 | 0.0014 | не изм. |

Использование высокого разрешения прибора ELEMENT2 необходимо при: а) требуемом масс разрешении изотопа (M/∆M) > 4000 и б) высоком содержании влияющих компонент. Следует также учитывать, что в HR происходит ухудшение величин ПО и стабильности измерения ИСП-МС сигнала. Поэтому оптимальные режимы масс разрешения выбираются на этапах ИСП-МС измерений и расчетах концентрации конкретно для каждого изотопа с учетом содержания мешающего и определяемых элементов.

Литература

Linge K.L., Jarvis K. E. Quadruple ICP-MS: Introduction to instrumentation measurement techniques and analytical capabilities // Geostandards and geoanalytical research. V.33. N4. 2009. P. 445-467.

Smirnova E. V., Fedorova I. N., Sandimirova G. P., Petrov L. L., Balbekina N. G. Determination of rare earth elements in black shales by inductively coupled plasma mass spectrometry // Spectrochimica Acta. Part B. 2003. V. 58. №2. P. 329-340.